**附件三、内镜主机1套+胃镜4条+肠镜3条需求**

**进口、原装、原产、全新、未经使用过**

一、主要需求：

1、投标品牌需提供其最高端产线相应主机、光源、内镜及周边配置，且需为同一品牌，保证设备高效运行及售后跟进；

二、主要参数：

**1.主机：数量1台**

1）、数字信号输出，有DVI、HD-SDI等输出端子，分辨率大于1920×1080；

2）、分体机，即图像处理器和光源装置是分体的；

3）、具备特殊光观察技术（非电子染色技术）：窄代成像、蓝光荧光成像等技术；

**2.光源：数量1台**

1）、300W氙灯光源或150W四色LED光源；

2）、具备特殊光观察技术的窄带光、蓝光生成；

**3.高清胃镜：数量2条**

1）、头端直径≤8.9mm；

2）、镜身直径≤8.9mm；

3）、支持窄带成像；

**4.光学放大胃镜：数量1条**

1）、头端直径≤9.9mm；

2）、镜身直径≤9.6mm；

3）、具有副送水通道；

4）、支持窄带成像；

**5.双焦距高清胃镜：数量1条**

1）、钳道内径≥2.8mm；

2）、头端直径≤10.2mm；

3）、镜身直径≤9.9mm；

4）、具有副送水通道；

5）、支持窄带成像；

6）、具备长焦及广角双焦距模式，可通过一键切换长焦与广角焦距；

**6. 光学放大肠镜：数量1条**

1）、钳道内径≥3.7mm；

2）、头端直径≤13.2mm；

3）、镜身直径≤12.8mm；

4）、具有副送水通道；

5）、支持窄带成像。

**7.高清结肠镜：数量2条**

1）、钳道内径≥3.2mm；

2）、头端直径≤12.2mm；

3）、镜身直径≤12mm；

4）、具有副送水通道；

5）、支持窄带成像。

**8.医用彩色液晶显视器：数量1台**

1）、可视尺寸≥26寸

2）、分辨率≥1920×1200

**9.台车：数量1台**

**10.内镜送水泵: 数量1台**

1）、最大流速：钳子管道750ml/分钟，副送水管道230ml/分钟；

**11.内镜用二氧化碳送气装置：数量1台**

1）、最大送气压力≤45kPa；

**商务要求：**

(1)、免费开放数据接口，与我院第三方软件无缝连接，如需费用，由供货商负责。

(2)、免费质保期为2年，运输、安装、调试、培训，试运行1个月后，双方现场按国家相关标准验收。质保期内维修2小时响应，48小时到现场完成维修，未能解决问题的，将提供备用机，不得影响医院正常使用。

(3)、经验收合格后支付合同总的百分之九十，质保期2年结束后，支付合同总价的百分之十。

(4)、计量设备需提供遵义市计量设备主管部门出具的检验合格报告。

注：有耗材，需报耗材价。