酒精检测仪

 ——医务部

1. **技术要求：**
2. 检测模式：吹气式
3. 量程范围：0~630mg/100ml
4. 工作温度范围： -5°C~40°C；
5. 示值误差：

C＜0.400 误差±0.02mg/100ml

0.400≤C＜1.000 误差±5%

C≥1.000 误差±20%

示值重复性：

C＜0.400 误差0.06mg/100ml

0.400≤C＜1.000 误差1.75%

C≥1.000 误差6%

1. **商务要求：**

**进口(国产)、原装、原产、全新、未经使用过**

1.免费开放数据接口，与我院第三方软件无缝连接，如需费用，由供货商负责。

2.免费质保期为2年，运输、安装、调试、培训，试运行1个月后，双方现场按国家相关标准验收。质保期内维修2小时响应，48小时到现场完成维修，未能解决问题的，将提供备用机，不得影响医院正常使用。

3.经验收合格后支付合同总的百分之九十，质保期2年结束后，支付合同总价的百分之十。

4.计量设备需提供遵义市计量设备主管部门出具的检验合格报告。

注：有耗材，需报耗材价。