## 压力蒸汽灭菌器

## 技术参数

- 符合最新WS506-2016、WS310-2016、YY/T0646-2015及GB/T30690-2014等国家感控管理规范要求。

- 灭菌温度设置134 ℃、121℃两种选择。

- 有针对朊毒体等特殊病毒的：标准灭菌程序134℃非包裹及包裹灭菌里有灭菌18min（S级）加强备用程序；橡胶塑料灭菌121c°程序里有灭菌30min（S级）加强备用程序。

- 具有1个N级灭菌自动循环，6个S级灭菌自动循环及一个自动干燥程序。

- 非包裹N级循环全过程≤12min；非包裹S级循环全过程≤15min。

- 内置自我检测系统，对压力、温度、水位、水质等设备故障等可自动报警，并自行停机同时将相应故障代码显示于屏幕。

- 配备3.5英寸彩色液晶触摸屏，支持中/英文双语显示操作，并可自动实时显示灭菌过程中升温加压等灭菌曲线、过程参数图。

- 配有灭菌数据存储模块及USB输出端口，实现对灭菌循环的自动存储、导出及打印；并可选配(热敏/针式)打印机实时打印灭菌循环参数，实现感控“可追溯”管理。

- 可接入互联网，支持Windos、Android、IOS系统多平台远程监测、故障诊断及灭菌循环远程打印、查询功能。

- 功率≥1300W。

- 电压范围：220-240V，50-60HZ。

- PRV值（减压阀）3BAR。

- 设备重量：自重≤35kg (不含水)。

- 灭菌盒内腔容积：≥5L 。

- 灭菌盒外部尺寸(长宽高)：50×20×10cm（长宽高尺寸仅作参考）。

- 灭菌盒内部尺寸(长宽高)：≥38×18×7cm 。

- 各型灭菌盒可单独选择配置。

- 整机保修：两年。