**血液科需采购设备参数**

一、移动护理工作站

配置要求：主机+显示器一体机；配套台车一辆；移动电源一个

配备≥19.5寸LCD或LED显示器，windows10操作系统,主机系统：Intel core i5 、8GB DDR3、128GB固态硬盘

二、双人百级净化台

配置要求：主机一台；医用静音轮。

过滤效率≥99.9995%,@0.5um、ULPA过滤器、空气洁净度IS0 产品执行标准YY0569(GB 4793.1、GB/T 18268.1)、下降风速0.35m/s、流入风速0.55m/s、交叉感染防护菌落总数≤2CFU./次

三、血小板恒温振荡保存箱

配置要求：主机一台

温控范围:22.0°C±2.0°C，分辨精度:±0.1℃，温度波动:≤±1℃，温度均匀:≤±1℃，摇板数量:10层，振荡频率:60RPM，振荡幅度:50MM

200ml血袋数量:10-40袋