骨伤康复治疗仪技术参数

1、电源电压：AC220V±22V；

2、电源频率：50Hz±1Hz；

3、治疗波形由两路正弦波形输出组成，固定频率：4000Hz±5%，旋转频率：4000 Hz—4150Hz±5%；

4、两组治疗波形输出；

5、正弦波脉冲宽度：87μS±10%；

6、治疗强度分为64级，逐级可调，最大输出强度64时，干扰输出电流为：50mA±10％ （500Ω负载）；

7、治疗时间分为自动和手动两种模式，自动模式下，时间由仪器内部程序设定误差±30秒；手动模式下，时间设置范围是10～60分钟连续可调，误差±60秒；

8、在自动模式下，治疗强度会定时进行自动增加。

9、输出电流变化率≤5%；

10、差频变化周期的范围10—30S;

11、单个脉冲能量≤300Mj；

12、开路输出电压峰值≤500Vp-p

13、多类治疗处方设置（比如：骨折、骨延迟愈合、骨功能训练、镇痛、消肿等），需要根据骨病的具体情况，选择不同的处方；

14、液晶屏显示。

15、推车式结构、双通道输出。