## Sheet1
桃溪院区病理科采购设备参数
序号 | 设备名称 | 数量 | 设备参数
1 | 电热鼓风干燥箱（烤箱） | 2 | 1.内胆材料：容量71L； 2.不锈钢； 3.功率2000W，电压220V； 4.外部尺寸56*56*74cm，内部尺寸45*35*45cm。
2 | 石蜡包埋机 | 1 | 1.包埋操作台为多功能一体化设计； 2.包埋操作时的余蜡经台面上的溢蜡槽直接回流保温盒。循环使用，不需要接蜡盒，石蜡无损耗； 3.配有手动和脚动开关，可同时实现包埋模定位和出蜡； 4.有定时开/关机的功能。全自动程序控制，1周每天开关机时间可预设； 5.对包埋微小组织的观察采用LED作为照明光源； 6.工作台标配半导体小冷台； 7.操作台设置刮蜡器，可用于整修蜡块和包埋盒周边的余蜡。
3 | 包埋机冷台 | 1 | 1.分体式独立冷台； 2.一键开机，无需设置，使用简便、模块化的设计，提供精确制冷； 3.环境自适应控制模块可确保工作温度始终稳定在 -20～0°C； 4.冷台面积≥355*370mm，可放置＞80个标准组织盒。
4 | 切片柜 | 2 | 1、规格：403*478*1625mm； 2、七十二抽（十二节，每节六抽，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片900张，每组可存放切片6万张左右）。
5 | 蜡块柜 | 2 | 1、规格：450*478*1295mm； 2、整体结构为组合式，每组可存放标准蜡块约12000块，抽屉内使用标准包埋盒存放设计。
6 | 病理冷藏标本柜 | 2 | 1. 尺寸:1200*580*1900mm； 2. 柜体外壳为不锈钢，内胆为压花铝板，夹层为高性能隔热泡沫； 3. 采用双层真空玻璃门，防凝露，透明度高； 4. 采用风冷方式，柜内温度为：-4~10℃。
7 | 全封闭取材台 | 2 | 1.规格尺寸1800*850*2350mm； 2.304和316的材料； 3.排风量3500-4800m3/h ,全压范围330-550pns，工作风噪﹤50db,风速≥0.8m/s，配优质PVC防腐风管。