**心内科—臂式电子血压计参数**

一、产品特点

●大屏显示

●不规则脉波提示

●语音播报

●袖带佩戴提示

●≥30×2组记忆值

●误动作提示

●可充电

二、技术参数

显示方式：LCD数字显示

测量方法：示波测定法

测量范围：

压力测量范围：0-300mmHg(0~40.0kPa)

脉率：40-200次/min

精度：压力：±3mmHg(±0.4kPa) 以内

 脉率：读数的±5%以内

运行模式分类：连续运行

进液防护程度：IPX O

压力传感器：半导体式压力传感器

加压方式：压力泵自动加压

排气方式：自动快速排气

电池寿命：电池电量充满后，测量≥250次

适合臂围：22-32cm

外形尺寸：约长160×宽115×高70mm

机器重量：≤380g

设备所测量的血压值和听诊法的测量值等价，其误差需符合YY0667-2008规定的要求。