内镜干燥储存柜设备参数

| 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 外型 | 单向门或双向门 |
| 储镜量 | ≥10条 |
| 电源电压 | 220V 50HZ |
| 功率（W） | ≥80 |
| 消毒模式 | 智能化控制循环风消毒系统，每层均有独立的循环风系统。 |
| 控制方式 | 液晶中文显示控制系统，内镜所有腔道与干燥柜抽气或注气系统相连。 |
| 环境可控 | 能控制显示储存柜内温度、湿度、压力及洁净度，在整个干燥或储存过程中不会对内镜产生损害。 |
| 干燥性能 | 能对镜身表面及管腔内部进行快速干燥（3小时内），干燥后镜身表面无可见水珠。 |
| 总体要求 | 1容纳储存内镜的载具、托盘或支撑系统应可拆卸、可消毒:垂直放置的应确保内镜不会触及储存干燥柜底部，水平放置的应确保内镜弯曲直径符合内镜性能要求。 2.应具备使微生物污染指标维持在符合WS 507 要求的程序。在正常使用条件下，此类程序不得对内镜产生不利影响。 3.储存干燥柜内壁应能承受日常清洗和消毒，进入柜内的空气应使用高效过滤器过滤，至少达到HEPA13级的过滤效果，柜内空气细菌菌落总数≤4.0CFU/(皿·5min)，空气质量应符合相关要求。72h内应保持内镜微生物数量稳定，不发生微生物学特性改变 4.应设有温度调节装置的，可通过调控室温使储存干燥柜内温度在可接受的范围。干燥过程中的温度不应超过内镜所能承受的最高温度且干燥温度低于50℃。 5.储存过程中储存干燥柜内压力应持续保持正压，开、关门1h内压力、温度应能达到设定范围。 |
| 抽气及注气系统性能 | 1.内镜放入后,空气必须流经内镜的每个内部腔道和腔室。注气或抽气可以是持续性的，也可以是间歇性的。应可验证气流是否通畅。 2.注气压力应符合内镜每个腔道所能承受的最大压力。 3.可自动重启或换气 |
| 报警系统 | 出现下列情况应报警: 1.门打开的时间超过所规定的最长时间: 2.储存或干燥过程中的温度和压力超出设定范围； |
| 追溯系统 | 应能记录所有关键循环参数和故障 |

参数审核签字：

科主任：

科务会（三人）：

使用人（代表）：

2024年8月12日