**高清电子胃镜**

1、先端摄像头为CMOS，像素在百万或以上。CMOS是目前各品牌高端摄像器材都采用的感光器件，CMOS是数字信号感光。和CCD相比感光性更强，色彩还原性更高。

2、有效长度：≥1100mm

3、观察方向：直视

4、观察距离：最近观察距离≤2mm，最远观察距离≥100mm

5、视野角≥140°

6、头端直径≤9.2mm

7、镜身直径≤9.3mm

8、弯曲角度：上≥210°下≥90°左右≥100°

9、钳道内径≥2.8mm

10、先端部有和活检钳道口并列的向前射水口，以便在活检钳道被器械占用时还能射水冲洗创面。

11、全长≥1400mm

 **高清电子肠镜**

1、先端摄像头为CMOS，像素在百万或以上。CMOS是目前各品牌高端摄像器材都采用的感光器件，CMOS是数字信号感光。和CCD相比感光性更强，色彩还原性更高。

2、有效长度：≥1330mm

3、观察方向：直视

4、景深距离：≥2-100mm

5、视野角≥140°

6、头端直径≤12.0mm

7、镜身直径≤12.0mm

8、弯曲角度：上≥180°下≥180°左≥160°右≥160°

9、钳道内径≥3.8mm

10、先端部有和活检钳道口并列的向前射水口，以便在活检钳道被器械占用时还能射水冲洗创面。

11、全长≥1330mm

**上述胃肠镜皆可在富士7000、富士6000、富士4450主机上分别使用。**