# 供应室清洗、灭菌设备维保服务项目服务需求

## 一、招标项目服务需求

##### （一）采购需求：下列设备三年期维保（全保，含消耗类配件（门封条、压力表、过滤器等），不含消化类试剂）

| 设备名称 | 型号 | 序列号 | 使用日期 | 所属科室 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洗消毒器 | CM320 | WAA070615 | 2017/02/10 | 供应室 | 洁定 |
| 清洗消毒器 | 88-5 | WAA071260 | 2017/02/10 | 供应室 | 洁定 |
| 清洗消毒器 | 88-5 | WAA071293 | 2017/02/10 | 供应室 | 洁定 |
| 清洗消毒器 | 88-5 | WAA071251 | 2017/02/10 | 供应室 | 洁定 |
| 清洗消毒器 | 9128 | WAA070624 | 2017/02/10 | 供应室 | 洁定 |
| 压力蒸汽灭菌器 | HS71420 | 0011163768-010-01 | 2017/02/10 | 供应室 | 洁定 |
| 压力蒸汽灭菌器 | HS71420 | 0011163768-020-01 | 2017/02/10 | 供应室 | 洁定 |
| 压力蒸汽灭菌器 | HS66-20-2 | 2016-0169 | 2017/02/10 | 供应室 | 洁定 |
| 压力蒸汽灭菌器 | HS66-20-2 | 2016-0172 | 2017/02/10 | 供应室 | 洁定 |
| 压力蒸汽灭菌器 | HS66-20-2 | 2016-0168 | 2017/02/10 | 供应室 | 洁定 |
| 回送台 | RC-001 | WAA071338 | 2017/02/1 | 供应室 | 洁定 |
| 封口机 | Proseal Premium | PPR10160203 | 2017/02/10 | 供应室 | 洁定 |
| 封口机 | Proseal Premium | PPR10160205 | 2017/02/10 | 供应室 | 洁定 |
| 切割机 | GS900 | 2台 | 2017/02/10 | 供应室 | 洁定 |
| 数据采集系统 | T-DOC CYCLE | 9套 | 2017/02/10 | 供应室 | 洁定 |
| 蒸汽甲醛灭菌器 | GSS67F | 1台 | 2023/08/16 | 供应室 | 洁定 |

##### （二）服务方资质及服务保障要求：

※1．服务方资质及服务保障要求

设备开机率全年须≥95%（以365天、每天24小时计算），如果此开机率由于中标公司的原因未能达到，每低于一个百分点合同自动延长10天。开机率≤90%，中标方提出整改意见，若院方与中标方双方无法就整改意见达成一致，合同自动终止。

※2．更换的备件必须与原设备型号一致，安装完毕后达到设备运行标准。更换配件到场时间不得超过24小时；单次故障处理，要求维修工程师到现场处理次数需小于等于3 次、定备件更换次数需小于等于3次，每超过一次维保期延长10天。

3．维修配件必须为该设备同规格型号的原装、原厂、全新配件。

4．具备专业维修能力，所派设备维修工程师必须具有从事本行业 2 年及以上工作经验，工程师必须经过本次维保设备厂家技术培训，取得厂家维修培训证书，且证书在效期内。

5.服务方免费提供用户所需临床应用培训服务，开展操作、设备管理等培训课程，每年至少提供一次原厂该设备维修维护培训和一次原厂设备操作培训，费用由中标公司负责。

6.服务方需具备同型号设备维修能力，需提供近一年内国内同型号设备维修或维保合同。

7．服务方需具备本次维保设备配件长期供应能力，需提供近三年、连续三年本次维保设备配件销售合同或服务单。

8.具备安全管理和作业人员资格证（R1），保障设备维修调试过程中设备安全。

9.蒸汽甲醛灭菌器维保起止时间为：2025年11月13日起——本合同三年期结束（即蒸汽甲醛灭菌器维保周期＜3年）

##### （三）、技术参数

1、维保技术参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无限次数工时 | 具备 |
| 2 | 备件更换服务 | 具备 |
| 3 | 保证开机率不低于95% | 具备 |
| 4 | 质量保证 | 具备 |
| 5 | 24小时*365天技术电话支持 | 具备 |
| 6 | 预防性保养（每年度保养：不低于3次现场保养服务，对设备进行全面检查。具体内容见保养内容）（标书必须详细写明保养内容） | 具备 |
| 7 | 预防性保养耗材 | 包含 |
| 8 | 灭菌器每年提供一次压力、温度、性能验证服务，并提供验证报告 | 包含 |
| 9 | 清洗机每年提供一次清洗性能验证服务，并提供验证报告 | 包含 |

（四）在医院设备件库，清单如下：

| 设备型号 | 配件名称 | 备件库最小数量 |
| --- | --- | --- |
| 9128 | 24VDC继电器 | 3 |
| 9128 | 220VAC继电器 | 2 |
| HS71420 | CPU主板 | 1 |
| HS71、66 | 继电器板 | 1 |
| 88-5 | 蒸汽软管 | 5 |
| 88-5 | 进汽电磁阀 | 1 |
| HS6620 | 蒸汽源压力表 | 1 |
| HS6620 | 腔体压力表 | 2 |
| HS6620 | 夹套压力表 | 1 |
| HS71420 | 蒸汽源压力表 | 1 |
| HS71420 | 腔体压力表 | 2 |
| HS71420 | 夹套压力表 | 1 |
| HS71420 | 门封 | 2 |
| 88-5 | 88T干燥风机 | 2 |
| CM320 | 长龙门封 | 1 |
| CM320 | 长龙传动轴胶圈 | 200 |
| 88-5 | 腔体温度传感器 | 1 |
| HS66 | HS66门封 | 2 |
| HS71、66 | 压力传感器 | 1 |
| CM320 | CM320腔体温度传感器 | 1 |
| HS71420 | 71门封压力开关 | 1 |

※保养内容（包含但不限于下列内容）：

- 1.检查设备温度传感器和压力传感器功能。

- 2.电气系统安全检查。

- 3.对灭菌器门系统的安全性进行调校与检查。

- 4.测试打印机的打印功能。

- 5.检查并调整真空泵的工作状况。

- 6.检查热交换器的工作状况。

- 7.检查并测试显示屏的显示功能是否正常。

- 8.检查并测试灭菌器所有电磁阀、气动阀的工作状况。

- 9.校准温度传感器和压力传感器。

- 10.所有电气连接装置的检查与紧固。

- 11.更换易损部件。

- 12.清洁各类阀体。

- 13.检查并测试灭菌器、清洗机电器控制系统。

- 14.检查所有的电气连接螺钉是否紧固。

- 15.清洗灭菌器、清洗机各管路系统。

- 16.检查并测试干燥系统的过热保护开关功能等。

# 项目商务需求

## 一、服务期、服务地点及考核方式

（一）服务期

服务期：3年，合同一年一签，每年考核一次，考核合格后续签下一年度合同。

（二）服务地点

服务地点：遵义市第一人民医院（凤凰院区）。

（三）考核方式

服务期内，采购人每年对中标人合同履行能力、维保服务质量等进行确认，中标人有义务配合采购人进行合同确认工作。若确认合格，合同继续履行；若确认不合格，合同自动解除。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等完成本项目的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、验收标准

## 必须达到国家市场监管局（特种设备）、计量等设备检测合格的验收标准。

## 四、付款方式

中标后与采购人商议。