动态脑电图技术参数

- 记录器技术参数：

| 通道数 | 16道脑电信号，1导心电信号，预留2个通道接口可以扩展胸腹呼吸、口鼻气流呼吸、血氧饱和度、心电图、眼动、肌电信号记录 |
| --- | --- |
| 采样率 | 256-512HZ |
| 记录时间 | 大于48小时 |
| 存储介质 | SD卡，32G≤ |
| 液晶显示 | 128×64点阵LCD, 实时查看脑电波形 |
| 单双极模式 | 单双极可调 |
| A/D精度 | 16位 |
| 滤波功能 | 50Hz陷波 |
| 实时时钟 | 年、月、日；时、分、秒 |
| 欠压检测 | 自动检测 |
| 共模抑制比 | >110 db |
| 输入阻抗 | 10兆欧 |
| 回放接口 | USB读卡器 、蓝牙 |
| 电池 | 2节5号碱性电池 |
| 电极 | 纯银镀金金属盘状电极保证波形质量 |

2、分析软件功能：

1）显示功能：高分辨率显示，波形显示速度、颜色、幅度可调；

2）丰富的波形回放模式：可选择连续回放、告诉回放、手动逐页回放及跳转；

3）DSA显示功能：显示脑波频率和振幅趋势图、便于查找癫痫发作事故；

4）视频功能：可同步记录病人的图像和脑电图；

5）脑电地形显示功能：可以显示指定位置的电位地形图；

6）可接入CIS电生理信息管理系统，具有远程脑电数据传输、远程签发诊断报告功能。