**输液椅参数**

一、基本参数

1.尺寸

座椅高度：90-110厘米

座宽：60-80厘米

座深：40-50厘米

靠背高度：60-80厘米

扶手高度：20-25厘米 扶手宽度：5-10厘米

2.材质

框架：金属材质（如不锈钢，管壁厚度≥1.2毫米）

座椅和靠背：透气、耐磨且易清洁的材质（如优质皮革或特定布料）

扶手：表面采用柔软、防滑材质（如橡胶或皮革包裹）

3.颜色：主体颜色为蓝色和米白色相间

二、功能参数

1.靠背调节

调节角度范围：100-180度

调节方式：手动或电动（操作简便、稳定可靠）

2.输液架

高度调节范围：120-180厘米 材质：不锈钢

承重能力：≥5千克

调节方式：手动拉伸式或旋钮式锁定调节

3.扶手设计

功能：方便患者起身或变换姿势时借力，减轻手臂疲劳

附加功能：可考虑在扶手内设置小型储物空间（如放置手

机、水杯等）

三、特殊考虑

1.无障碍输液椅（如有需要）

脚踏板：可调节高度（15-30厘米），表面防滑扶手设计：单边扶手可掀起或可拆卸，方便患者进出

四、质量与安全

1.稳定性测试：能承受不低于100公斤的重量（根据实际使

用情况确定）

2.环保与卫生要求：材质无毒无味，符合国家相关环保标准

3.耐用性：在正常使用条件下，保证8年（具体年限根据产品质量和医院需求确定）内无明显损坏

五、其他

1.清洁与维护：易于日常清洁消毒，可使用湿布擦拭或专用清洁剂进行清洁

2.安装与运输：供应商负责安装调试，确保输液椅在运输过程中不受损坏