**医用升温毯技术参数**

1、充热空气式加热方式为病人提供保温及升温

2、≥5档温度可调节，包括但不限于室温、32℃、35℃、38℃、41℃，5个温度档位都有对应的快捷机械按键

3、≥3档风量可调节，高风量≥30CFM，中风量 ≥28CFM，低风量≥25CFM，3个风量档位都有对应的快捷机械按键

4、≥2.8寸OLED显示屏，分辨率≥256\*64，可同时显示治疗温度及治疗时间

5、0.3μm高效过滤，过滤效率≥99.2%，过滤器使用时长≥1000h

6、温度传感器≥3个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度

7、设备具有开机自检功能

8、温度超过43℃时，有指示灯闪烁，并在屏幕上显示“超温”，发出报警声，仪器停止加热

9、多种声、光、电、图文报警提示，包括但不限于温度差异报警、信号异常报警、更换过滤器报警、未到设定温度报警、存储设备异常报警等

10、加温时间≤5min

11、噪声≤52分贝

12、一次性毯型≥18种，上身毯、下身毯、全身毯、外科手术毯、截石位垫毯、婴儿毯、多功能毯等，满足各类患者需求

13、具有重复性使用温毯可供临床选择

14、重复性使用温毯次数≥60次，能耐受 121℃ 20min 湿热蒸汽灭菌无破损、粘连或卷缩

15、主机和耗材一次性加温毯都具有单独二类医疗器械注册证