## Sheet1
儿童康复科婴幼儿氧舱参数
电击保护类型 |  | II类
电击保护级别 |  | B型
浸水保护类型 |  | IPX0
工作制 |  | 连续运行
*设计压力 |  | 0.12MPa
最大加减压速率 |  | ≥0.01MPa/min
安全阀整定压力 |  | 0.12MPa
密封压力 |  | >0.1MPa
*最高工作压力 |  | 0.1MPa
工作介质 |  | 医用氧气
筒体容积 |  | 约265L
电源电压 |  | 220V±22V
电源频率 |  | 50Hz±1Hz
电源输入功率 |  | ≤29VA
噪声 |  | ≤65dB(A)
样式 |  | 落地式
外形尺寸 |  | 筒体直径：500mm 筒长：1500 整舱(L×W×H):1846×790×1050mm
托盘载重(合力位于中心) |  | ≥35 kg
治疗人数 |  | 1人(身高≤1.4m)
配置表:
1 | 配置 |  | 1)双压力表； 2)双流量计； 3)安全阀； 4)电子温度显示器； 5)双向对讲机 6)测氧仪； 7)测氧流量计 8)活动推床； 9)静电接地；
2 | 随舱配件 |  | 1)湿化瓶专用接头1个； 2)PU软管10米； 3)硅脂1支； 4)“ 0 ”型密封圈1根。 5)对讲机话筒1个 6)静电防护装置1套 7)小螺丝刀1把
3 | 说明书 |  | 随舱配带中文说明书
4 | 耗材 |  | 测氧传感器等需单独报价
5 | 需校验的部件 |  | 1)压力表 2)安全阀
~