胎心听诊仪技术参数：

- 一、概述

用于胎儿心率检查。

- 二、主要技术指标

1、工作条件：

（1）充电器电源：交流电压220V22V；频率50Hz1Hz。充电器内部装有网电源熔断器，规格为250V，1A，F。

（2）内部电源：镍氢充电电池组,直流电压4.8V,≥650mAh。

2、声工作频率：声工作频率与标称额定声工作频率的偏差应不大于±15%。

额定声工作频率：2.5MHz。

3、综合灵敏度：在距探头表面200mm距离处，综合灵敏度应不小于90dB。

4、连续工作时间：在正常交流电压情况下，连续工作时间应达到大于等于8h。

5、秒表显示：0～60秒 可置零；计时偏差：±1s/30min

6、额定超声工作频率：1MHz～8MHz。

7、在测量距探头表面距离200mm处的综合灵敏度时,所采用的多普勒频率为:25Hz～600Hz。反射靶速度为:1cm/s～40cm/s。

8、空间峰值时间峰值声压:<1Mpa。

9、输出超声功率： <15mW。

10、超声换能器敏感元件的有效面积:0.393 cm²～1.766 cm²。

11、主机外型尺寸约：138mm×94mm×95mm。

12、主机加换能器重量：小于等于0.50kg

13、输入功率：不大于10VA。

14、工作制：连续工作制。