### 组织脱水机参数

1. ≥15寸彩色液晶触摸屏,全中文。
2. 环保：组织处理系统呈封闭状态，互相独立的液体和气体通路，并可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶，无污染气体外泄，符合环保要求。
3. 处理标本采用标本不运动，试剂运动模式，避免脱水机停电等其它机械故障造成标本损坏的危险。
4. 定时功能：可按星期设定任意一天组织脱水完成时间。
5. 断电保护功能，停电后自动启动UPS电源或重新来电后，仪器能自动从断点按序工作。
6. 备有≥10套组织处理程序，供设置和选择使用。
7. 试剂管理系统：根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用周期。系统自动计数，到达阀值后自动提示更换试剂和石蜡.
8. 快速脱水功能，用常规试剂对小标本进行快速脱水，≤3小时完成脱水。
9. 气体压力转换装置：一个机械结构装置完成，避免电磁阀引起的高故障率。
10. 石蜡或试剂自动轮换功能：根据设定石蜡或试剂有效使用阈值，到达阈值后自动提醒更换。系统将根据清洁度由低至高排列自动轮换，废蜡或废液自动排到排液盒，排空位置加入新蜡或新试剂即可。
11. 多重安全保护功能：2个光学传感器感知最低和最高液平面，提示和停止运行保护功能。工作室超温检测和断电保护功能。工作室盖未锁紧自动报警功能。
12. 自动远程电话报警功能，及时排查设备故障。
13. 试剂瓶监测功能，试剂瓶放置不到位有灯光和报警提示；试剂瓶设计灯光照明功能，便于观察试剂余量。
14. 搅拌功能: 具有常压、正压、负压、磁力搅拌多种搅拌方式，可自行设置搅拌的时间、间隔和是否开启搅拌功能。
15. 每次可处理300-350个有序排列标准包埋盒。
16. 试剂瓶数量：≥13个
17. 蜡缸数量：≥3个,工作缸数量：≥1个
18. 工作室容积：≥6.5L,试剂瓶容积：≥6L
19. 工作室温度：介质为溶剂时温度为≤45℃，介质为石蜡时温度为58℃～70℃,可调。
20. 工作压力：正压<0.03Mpa 负压0～70Kpa,可调。
21. 蜡缸温度：58℃～70℃,可调
22. 石蜡融化时间≤3小时
23. 浸浴设定时间：0～300min,可调
24. 进液时间：≤5min；排液时间≤5min
25. 搅拌时间：2min
26. 搅拌间隔时间：≥8min(预设)

配置：主机；试剂桶；排液盒；活性炭；液晶屏；包埋盒存放篮；搅拌子；小铲刀等