甲状腺摄取碘功能测定仪参数

- 窗口本底：≤900CPM；

2、点源灵敏度：≥0.18（min×Bq）-1；

3、窗口计数度：≥0.14（min×Bq）-1；

4、8小时稳定性：3%以内；

5、可以进行甲状腺摄碘率、甲状腺抑制率、过氯酸钾排泌实验和有效半衰期等的测定；

6、探头采用摆臂式结构，能左右水平摆动；

7、通过升和降两个按钮调节探头升降，方便不同身高、不同年龄段人群的测量；

8、主机采用箱式结构，固定在四轮底座上，能移动，也很安全；

9、测试标准源使用的蜡模，采用挂钩结构，带有刻度标识，加挂方便且位置可以调整；

10、代码方式输入科室名称、送检医师和检验医师等报告单信息，也可以加入医院图标；

11、不同的检验结果可以预先手动录入并模块化保存，打印报告单时直接调出；

12、不同年龄段的吸碘率参考值可以手动录入、保存并调用；

13、通过同位素调节旋钮，选择131I和99mTc；

14、报告单格式可以根据用户要求进行编辑；

15、可以把放免测量的结果和摄碘率打印在同一张报告单上；

16、软件具有统计汇总功能；

17、通过了GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015和YY/T 0287-2017 idt ISO 13485-2016质量体系认证；