- 产品名称：磁刺激仪

- 适应症：用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，可用于神经电生理检查及辅助治疗。

- 技术参数

（一）主机性能：

- 主机双通道，支持双人同时治疗。

- ★刺激频率：0.1～80Hz，允差：±5%（提供相关证明材料）。

- 刺激频率步长：1 Hz以下步长0.01Hz, 1Hz以上步长1Hz（提供相关证明材料）。

- ▲最大磁感应强度：≥6T（提供相关证明材料）。

- 脉冲上升时间：50μs ±10μs。

- 脉冲持续时间：320-360μs。

- ▲磁感应强度最大变化率范围：≥90kT/s（提供相关证明材料）。

- 在设备连续工作时，具有手动停止磁场输出功能，可以通过按下停止按键使设备立即停止工作。

（二）冷却系统：

- ▲冷却方式：高效液冷散热系统，冷却液应无渗漏、无挥发现象。

- 冷却系统可保证设备24h持续工作。

- ★冷却系统与刺激主机分体式设计，确保电液分离，无漏液风险，同时便于后期维护。（提供相关证明材料）

- 当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。

- 冷却系统可以实时显示刺激线圈温度。

- 温度保护系统：当刺激线圈温度≥40℃，磁刺激仪自动停止刺激输出。

（三）刺激线圈：

- ▲标配儿童专用线圈。

- ▲后期可配深部线圈，深部线圈刺激深部可达6cm。（提供相关检验报告证明）

- 后期可增配圆形线圈、深部双锥型线圈、动物线圈、伪刺激线圈等科研线圈。

- ★刺激线圈上具有强度调节按键与触发刺激按键，可调节刺激强度和触发刺激，方便临床快速检测运动阈值。（提供相关证明材料）

- ★刺激线圈具有显示屏，可实时显示线圈强度。（提供相关证明材料）

- ▲线圈支持热插拔，方便临床快速更换线圈。

（四）MEP模块：

- MEP通道数：≥2通道。

- ▲运动诱发电位检查模块支持无线传输功能。（提供相关证明材料）

（五）软件系统：

- ▲采用触屏一体机承载软件系统，无需使用鼠标即可操作，提高治疗师工作效率。一体机与工作站紧密固定，非笔记本直接放置在台面上，无跌落风险。（提供相关证明材料）

- 刺激模式：具备单脉冲刺激、重复脉冲刺激、模式化刺激功能。

- ▲在治疗过程中，能够实时采集患者肌电信号，进行电生理监测。

- ▲内置儿童专用治疗方案，包含12大类疾病（脑瘫、发育迟缓、孤独症、ADHD、抽动障碍等），内置至少40个以上专属儿童方案，可一键开启治疗；支持自定义编辑方案，支持组合方案，供临床医生选择。（提供证明材料）

- ★治疗界面提供大脑解剖定位图辅助定位。

（六）其他：

- 设备使用期限：10年。（提供铭牌或说明书证明）

- 标配儿童版10-20脑电定位帽。

- 参数审核签字：

- 科主任：

- 科务会（三人）：

- 使用人（代表）：