动态心电血压记录仪技术参数

一、动态心电血压分析系统技术参数

1、系统架构：支持B/S和C/S两种架构方式，提供WEB报告发布功能；

2、原始数据远程传输：支持动态心电、动态血压检查原始数据远程传输；

3、分析系统支持12导、3导动态心电数据分析；

4、分析系统采用模板分析技术，内置AI人工智能分析引擎，精准高效；

5、分析系统提供散点图、Demix反混淆、直方图、散点图+Demix联动、形态自定义归类技术；

6、分析系统提供心律失常分析、ST-T分析、房颤房扑分析、心率变异性分析、晚电位分析、心向量分析、心率减速力分析、心率震荡分析、微伏级T波电交替分析、起搏器分析等分析功能；

7、支持动态心电与动态血压同步分析，生成动态心电、动态血压相互关联报告；

8、支持1-30天动态心电数据分析，能同步分析多种体位信息信息与运动状态；

9、血压系统提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图）；

10、血压系统提供血压比较分析功能。

11、血压系统提供脉搏波形记录分析技术，支持分析软件显示每组血压测量结果的脉搏波形并可以对测量数据进行确认和二次编辑修正；

12、血压系统提供24-72小时的趋势图分析技术；

13、血压系统支持记录≥5种体位信息分析：卧位、站位、静止、轻微运动、剧烈运动。

14、血压系统提供晨峰血压、清晨血压分析功能；

二、动态心电血压记录仪技术参数

1、工作模式：动态心电血压二合一、单心电、单血压；

2、提供心电事件触发血压测量技术，触发条件：停搏、室早、房早、心动过速、心动过缓等事件；

3、显示：采用OLED屏幕，屏幕尺寸≥1.4英寸（提供产品截图证明）;

4、心电体位及运动状态记录：内置加速传感器实现体位与运动状态追踪分析（提供产品功能图片证明）；

5、无线蓝牙功能：记录仪带无线蓝牙传输模块，实现遥测心电+动态心电双工作模式（提供所投产品的注册检测报告证明）；

6、心电导联：标准Wilson导联体系，10电极12导联，兼容3通道心电记录；

7、采样率：≥32000Hz（提供所投产品的彩页/技术白皮书/注册检测报告证明）；

8、A/D转换精度：≥24位（提供所投产品的彩页/技术白皮书/注册检测报告证明）；

9、频响范围：0.05-240Hz或更大范围（提供所投产品的注册检测报告证明）；

10、极化电压：压±500mV，标准灵敏度变化量应不大于±5%（提供第三方检测报告证明）；

11、通道输入阻抗：≥30MΩ（提供第三方检测报告证明）；

12、共模抑制比：>100dB（提供第三方检测报告证明）；

13、定时误差：24h 内总的误差小于 10s（提供第三方检测报告证明）

14、存储容量：≥8GB，可扩展到32GB；

15、电池欠压检测：自动检测电池电量，提示报警电池电量不足；

16、导联检测：自动检测导联线连接质量，提示报警导联脱落；

17、起搏检测：独立起搏通道采样≥32000点；

18、导联数目：3导、12导联二合一；

19、数据回放：USB2.0通讯电缆、USB3.0读卡器、无线蓝牙等传输方式；

20、显示：高精度OLED彩屏，同屏显示≥3通道波形、实时时钟、记录时间、工作模式、电池电量等信息（提供产品截图证明）；

21、特殊事件按钮：支持；

22、节能模式：记录器正常工作后，液晶屏自动关闭，进入节能模式；

23、遥测实时传输功能：支持，心电波形、血压数据通过无线蓝牙实时传输到移动平台心电应用软件（提供所投产品的注册检测报告证明）；

24、血压测量方法：示波震荡法；

25、测量范围：收缩压60-255mmHg，舒张压：20-195mmHg，心率范围：40-200bmp；

26、血压精确度：±3mmHg；

27、提供儿童动态血压测量模式，根据儿童的年龄特征自动切换儿童血压参考标准；

28、测量间隔：提供5、10、15、20、30、45、60、120分钟等多种测量间隔；

29、血压测量失败后具有3分钟内自动重测功能；

30、血压测量采用全信息采集记录技术，不仅记录血压测量结果，同时记录可回顾分析的血压脉动波形，实现对动态血压测量数据的二次精准分析；

31、蓝牙功能：通过蓝牙连接可以实现波形预览、参数设置、 时间同步、启动记录、自动触发事件和手动触发事件传送到手机或其他蓝牙传输设备；

32、体位监测：支持体位和运动信息连续记录，提供运动校验和压力自动较准功能；

33、电池供电：2节AA电池，支持记中更换电池续记功能；

34、记录时间：支持24小时、48小时心电血压同步记录。

35.与现有心电网络适配，易损件双配。