- 供应室压力蒸汽灭菌包内化学指示卡采购参数

- 符合WS/T367的规定和WS310.3-2016中的规定；

- 适用预真空压力蒸汽灭菌效果的监测。

- 需对温度134℃、时间4分钟、压力201.7～229.3KPa三种及以上变量参数进行监测，并提供质量验证报告。

- 化学指示卡通常70×15mm左右，双面覆膜防水，灭菌后膜不脱落，变色均匀黑色，保存一年以上不变色,无毒。

- 有效期要求一般不低于24个月，常温存储，避免潮湿环境。

- 提供三家三甲医院使用一年以上情况良好说明。

- 生产标准符合ISO质量体系认证及提供FDA文件支持。

- 生产商提供有效的医疗器械注册证或备案，代理商提供生产厂家授权书，进口产品需提供合法代理证明。