中药房设备参数需求

一、自动煎药机（12台，预算单价24000元）

序号 产品参数 参数要求

1 额定容量: ≥20L/锅

2 加热方式: 电加热，支持常压、加压双模式煎煮

3 控制方式:  微电脑全自动控制，可自由设定煎煮时间、温度、压力参数

4 有效成分溶出率: 常规煎煮条件下，有效成分溶出率≥80%，投标须提供具备CMA或CNAS资质第三方检测报告

5 锅体材质: 食品级304不锈钢，耐腐蚀、耐高温、易清洗

6 安全保护功能:  具备过压保护、过热保护、干烧保护功能

7 出液设计:  自动出液，管路无盲管设计，药液残液量低

8 工作噪音:  ≤65dB(A)

9 资质要求: 提供产品合格证、出厂质量检测报告

二、中药汤剂包装机（3台，预算单价9500元）

序号 产品参数 参数要求

1 包装速度： ≥8袋/分钟

2 包装容量： 50mL-250mL无级可调

3 计量精度： ≤±3%

4 封口方式： 热封封口，封口平整牢固，无渗漏、无开裂

5 适配耗材： 兼容通用医用中药复合包装膜

6 设备功能: 具备自动计数、故障报警、防滴漏功能

7 卫生要求： 药液接触部位符合医用食品级卫生标准

三、中药丸剂抛光机（1台，预算单价2000元）

序号 参数项目 参数要求

1 单次处理量： ≥4kg/次

2 锅体直径： ≥30cm

3 设备材质： 食品级304不锈钢

4 加热功能;  自带加热系统，温度连续可调

5 加热功率:  ≥1000W

6 转速范围:  28-40转/分钟，无级可调

7 设备功能： 可完成丸剂抛光、整圆、干燥一体化功能

8 安全功能： 具备过载保护、漏电保护装置

9 工作噪音： ≤65dB(A)

四、通用商务及售后要求

1、以上所有参数为硬性最低准入标准，不满足任意参数即为无效投标，只允许优于参数响应。

2、所有设备须符合国家现行行业标准，资质齐全、正规合格。

3、中标供应商免费上门安装、调试、培训，确保设备正常投入使用。

4、本项目在全部满足技术参数、资质、售后要求前提下，低价中标。

桃溪药剂科

2026.05.21