全自动生化免疫流水线需求（区域可扩展至预留落地流水线区域）

一、配置：倾倒进样模块1台、进出样模块1台、离心模块≥2台、去盖模块1台、全自动生化分析仪≥2台、全自动化学发光免疫分析仪≥2台、加盖去盖模块1台、标本低温储存模块1台。

- 二、全自动分析流水线基本要求

- 1. 全自动流水线上自动化模块需包括倾倒进样、进出样模块、离心模块、去盖模块、生化分析仪、化学发光免疫分析仪、低温存储模块，以上功能模块均通过轨道实现物理连接，以上各检测模块均需为同一品牌，以注册证上注册人名称为准。

- 2.流水线上分析模块需包括全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪，可拓展连接实验室现行使用的全自动凝血分析仪、血液分析仪为优选，以保障流水线系统兼容性。

- 3.全自动流水线重量应符合实验室承重要求，≤4KN/m2。

- 4.根据实验室业务发展需要，可扩展轨道传输系统和检测分析模块。

- 三、主要设备参数要求

- 1. 样本管理系统

- （1）在轨单台离心机速度≥500管/小时，配置数量≥2台。

- （2）前处理系统需配置倾倒式进样模块，容量≥700管。

- （3）单台样本进样模块架式装载样本量≥700管。

- 2.轨道传输系统

- （1）运输标本主体轨道总速度≥10000管/小时。

- （2）流水线轨道传输系统为四轨设计，满足传输通量以及急诊需求。

- （3）生化免疫分析仪与轨道直连，无需转架模块（RBU）。

- 3.样本后处理系统

- （1）加盖去盖综合处理速度≥800管/h，标本低温存储模块单台容量≥8000管。

- 4.全自动生化分析仪

- （1）光学处理能力：生化光学测试，单、双试剂项目恒速≥2000测试/小时，模块数量≥2；ISE测试≥600测试/小时。

- （2）样本进样区一次性进样容量≥400个样本。

- （3）试剂系统：≥150个试剂位。

- 5.全自动化学发光免疫分析仪

- （1）单模块最大测试速度≥300T/H，模块数量≥2。

- （2）单模块试剂位≥45个。

- （3）定标系统：校准点≤4个点。

- 水机房要求

- 水机房制水量：≥300L每小时，纯水要求：电阻率≤1MΩ，水压70～400kpa，流量≥500L/h；